**比价公告**

**为加强检测中心仪器设备搬迁服务项目规范化管理、降低 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司检测中心仪器设备搬迁服务项目，面向社会公开比价。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。**

**公告如下：**

**一、项目名称：检测中心仪器设备搬迁服务**

**二、项目地点：北京市怀柔区、山西省晋中市**

1. **项目期限：从中标单位为我公司提供服务开始至合同终止**

**四、项目简介：**

**检测中心仪器设备搬运技术要求**

**一、总体要求**

1.确保关键检测职能不中断。

2.保证搬迁过程中所有仪器设备、配套辅助设备等物资不得遗失、损毁。

3.确保所有搬迁仪器设备的性能状态前后一致。

4.整个搬迁项目必须遵守安全第一的原则，遵守工程建设安全生产有关管理规定及相关安全管理制度，严格按安全操作规程进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

**二、搬迁地址：**

1.ICP：

搬出地址：北京市怀柔区红星路一号

搬入地址：山西省晋中市祁县经济开发区新兴产业园

除ICP外：北京市怀柔区红星路一号同厂区内搬运，旧址为办公楼3层及4层（无电梯），新址为科研楼6层（有电梯，承重1吨），新旧址之间距离约为300米。

**三、主要参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **详细技术参数** |
| 整体要求 | 完成搬迁前性能确认、仪器设备拆卸、装箱、运输、安装恢复调试以及其他资产的拆装、运输等工作，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态，提供所有搬迁用包装材料，并确保整个搬迁过程所有资产的安全 |
| 拆卸前性能确认 | 仪器拆卸前进行性能、功能测试，测试完毕后双方人员确认设备拆卸前性能、功能指标，填写设备状态确认单。性能确认采用方式由双方协商完成。 |
| 设备拆卸及包装 | 供方专业拆装工程师负责设备拆卸，设备完成拆卸后，按照设备的运输安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包，搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁；搬迁项目作业期间包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配。 |
| 设备运输 | 设备运输严格按照专业人员提出的运输要求进行货运工作，用于装运货物的车辆状况须良好，具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。供方必须随车配备足够的搬运工。运输车辆随带防雨、固定和隔离器材。仪器设备装车摆放合理，不能超载，物品交接后，物品搬运单必须请接收人员签字。 |
| 设备安装后性能确认 | 根据安装与调试结果，双方人员共同判断设备移机后设备性能是否能够达到检测要求，并最终作出移机后设备状态评估，填写设备状态确认单 |
| 液氮罐运输 | 液氮罐在运输过程中必须装在木架内垫好软垫，并用绳索将液氮罐可靠的在车厢内固定好，确保运输过程中，不会摇动，罐与罐之间要用填充物隔开，防止颠簸撞击，严防倾倒。 |
| 安全要求 | 有科学、健全的搬运安全制度和措施。负责安全、按章搬运，保证人身、搬运车辆和财物安全。做好搬运物品的保护。轻拿、轻放、轻装、轻摆；摆放合理，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。做好防雨、防水、防火、防压、防碰。 |

1. **其他要求**
2. 体系认证：需持有有效期内的ISO9001，ISO14001及ISO45001体系认证（认证内容应包含精密仪器设备搬运服务）
3. 供方做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置工作。
4. 供方需接受相关入厂安全培训并签字，在进行搬运工作时，需符合我公司相关管理要求。

附件1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **关键设备名称** | **型号** | **数量(台/套）** | **搬迁地址** | **备注** |
| 1 | 气相色谱仪及辅助设备 | 岛津GC-2010Plus\*1；岛津GC-2010Pro\*2；岛津GC-2030\*2； 安捷伦GC 8860\*1 | 6 | 科研楼 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |
| 2 | 岛津气相色谱-质谱联用仪及辅助设备 | GCMS-QP2010 | 1 | 科研楼 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |
| 3 | 安捷伦气相色谱-三重四极杆质谱联用仪及辅助设备 | GC-MSMS-7890B-7000D | 1 | 科研楼 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |
| 4 | 岛津液相色谱仪及辅助设备 | LC-20AT | 1 | 科研楼 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |
| 5 | 赛默飞离子色谱仪及辅助设备 | ICS-2100 | 1 | 科研楼 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |
| 6 | 岛津原子吸收分光光度计及辅助设备 | AA-6300C | 1 | 科研楼 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |
| 7 | 岛津高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪及辅助设备 | LCMS 8040 | 1 | 科研楼 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |
| 8 | 力可全二维色谱-飞行时间质谱仪及辅助设备 | GC×GC-TOFMS | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 9 | 近红外光谱仪 | / | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 10 | 离子迁移谱 | GA2200 | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 11 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9076A | 2 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 12 | 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 13 | 微生物超净工作台 | / | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 14 | 冰箱 | 西门子 BCD-321W | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 15 | 冰箱 | 美菱 BCD-200 | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 16 | 冰箱 | 美菱 BCD-208/196 | 2 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 17 | 防爆冰箱 | 叶其BL-LD273CF | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 18 | 冰柜 | 海尔SC-276 | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 19 | 纯水机 | / | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 20 | 全自动密度仪 | 安东帕 DMA 5000M | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 21 | 电视 | 小米 4S PRO | 1 | 科研楼 | 打包、运输 |
| 22 | 岛津电感耦合等离子体发射光谱仪及辅助设备 | ICPE-9000 | 1 | 山西 | 参数确认、拆卸、打包、运输、安装、调试 |

**五、投标人资质要求：**

1. **注册资本：**100万元（含）以上；
2. **基本资格要求：**
3. 投标人应具有独立订立合同的法人资格；
4. 从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为
5. 最近三年无未解决的行政处罚。如有行政处罚，请提供已解决证明文件。（缴纳罚款的发票、回单、收据，处罚机关出具的行政处罚已解决证明）
6. 最近三年无异常经营信息。如有异常经营信息，请提供已解决证明文件。（处罚机关出具的移出证明）
7. 经营状况良好，近3年有5项及以上大型项目经验的优先；
8. 行业基本资质要求：无
9. **比价文件的组成（严格按如下顺序，并提交目录）**
10. **企业基本资质文件：**

附件1 营业执照（副本）（三证合一）

附件2 一般纳税人相关证明

附件3 基本存款账户信息

附件4关于“从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息”承诺函

1. **身份证明文件：**

附件5 法人身份证明

附件6 法人授权委托书

附件7 代理人身份证明

1. **行业基本资质文件：**

附件8 ISO9001、ISO14001及ISO45001体系认证（认证内容应包含精密仪器设备搬运服务）**（注：行业基本资质文件一项仅可对应一个序号，如8-1，8-2等）**

**4．其它文件：**

附件9 投标人自行提供

**（注：其他文件为投标人自愿提供除以上必备文件外的其它文件，如9-1，9-2等，不可混合在以上8项必备文件中）**

**5.报价单：**

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并每页加盖公章（红章）。

1. 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

**注：**

1. 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；
2. 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

**七、其他要求：**

* + 1. 比价文件电子版、纸质版各一份；
    2. 比价全部装订整齐，在公告期 7 月 1 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处**(纸质版)**
    3. 将全部资质文件（从目录开始至最后一页资质文件）盖红章扫描件在公告期 7 月 1 日结束前发送至我公司指定邮箱（注：电子版不含报价单）**(电子版)**
    4. 投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

**八、开票要求：**开具正规增值税专用发票（税率： 6 %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

**九、保证金要求：**

1. 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，支付投标保证金 贰万元 ，具体日期另行确定，确定后邮件告知；
2. 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；
3. 招标结束后，所有投标人投标保证金在30个工作日内无息退回投标人账户；
4. 保证金收取账户：

公司名称：北京红星股份有限公司

开户行名称：华夏银行北京国贸支行

开户行账号：10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

**十、公告期：**

  公告之日起至 2022 年 7 月 1 日 16:00时；

**十一、考察期**：

1. 考察时间： 7 月 2 日- 7 月 10 日；
2. 考察内容：①书面审核资质文件；
3. 实地或电话考察；
4. 招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

**十二、开标期**

招标方另行确定。

**十三、联系方式：**

1. **投标文件接收人邮箱及地址**

联 系 人： 刘婧

联系电话： 010-51202806

邮 箱： LJ13@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

1. **项目技术咨询联系人**

技术联系人：郭磊

联系电话：15911044393

公告发布单位： 北京红星股份有限公司

公告发布日期： 2022年6月14日

附件1：

**投标单位-企业营业执照副本**

附件2：

**投标单位-一般纳税人相关证明**

附件3：

**投标单位-基本存款账户信息**

附件4：

**承诺函**

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

附件5：

**法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面 |
| 法人身份证反面 |

附件6：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件7：

代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件8：

**行业基本资质文件**

附件9：

**其它文件**

投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

**投 标 文 件**

**致：北京红星股份有限公司**

**项目**

**投标文件**

**项目名称：**

**投标单位： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章**

|  |
| --- |
| **单位公章 法定代表人**  **密 封 条**  **法定代表人 单位公章**  年 **月 日封** |