高压超声波微波协同组合工作站参数及技术要求

一、型号：XH-300PE

品牌：Magicube

二、技术要求：

1、 仪器具备高温高压条件下，微波与超声波的协同组合使用功能，可在非金属的微波高压反应釜中插入超声波探头，实现高压密闭体系下的微波超声波协同组合功能；并且同时满足微波常压、微波高压、微波超声波常压等多种工作模式，可进行最多10位平行的微波高压合成实验，具有一机多功能，不需外设超声波电源，为协同组合一体机；

2、可选配可拆卸的旋转转盘，放置最多10位微波高压反应釜于旋转转盘上，转盘单向匀速360°旋转确保微波均匀辐照每个微波高压反应釜。可对微波高压釜的主控罐进行接触式测温和接触式测压，配置平行实验专用的温度、压力传感器，转盘的连续旋转不影响测温/测压；

3、可选配全罐磁力搅拌功能，即在旋转转盘上放置的10个微波高压反应釜内加入磁子，在旋转转盘单向匀速360°旋转的状态下，每个微波高压反应釜内均可进行磁力搅拌，搅拌转速≥500rpm连续可调，且每个釜内的搅拌转速一致。全罐磁力搅拌功能与单点位磁力搅拌共存且互不影响；

4、微波频率：2450MHz；微波功率：0-1000W连续输出，功率连续自动可调，采用PID精确控制算法；

5、超声波频率：25±1KHz；超声波功率：0~1500W连续可调，超声波脉冲工作时间占比任意可设；高压体系下超声波最高工作温度≥240℃；超声波换能器为封闭式安装，不裸露在外也不可从上部拔出；

6、微波超声波协同组合控制功能，即温度恒定模式下，微波功率以及超声波占空比会随温度的变化而相应自动调节。温度达到设定值，微波超声波协同使用时，控温波动≤±2℃；

7、速率升温，程序控温，常压体系温度控制范围：0~300℃，微波高压体系温度控制范围：0~260℃，微波超声波高压体系温度控制范围：0~240℃；采用Pt1000接触式铂电阻温度传感器，测温精度≤±0.2℃，控温精度≤±1℃；

8、压力控制范围：0-10MPa，最高耐压15MPa，微波高压体系最高工作压力≥6MPa（900psi），微波超声波高压体系最高工作压力≥4MPa（580psi），测压精度≤±0.01MPa，检测频率150-200个数据/秒；

9、配置专用于高压密闭体系下微波超声波组合功能的反应釜，容积≥250ml，最高工作压力≥4MPa（580psi）；最高工作温度≥240℃；

10、耐压外罐罐体及罐盖均采用全进口高强度复合PEEK材料制成，全包围式结构；可选配最多11套微波高压反应釜，容积100ml，最高工作压力≥6MPa（900psi）；最高工作温度≥260℃；

11、腔体容积≥45L，大容积谐振腔体采用奥氏体不含磁不锈钢材质，多层特氟龙喷涂，具有良好的耐腐蚀性能和反射微波性能，微波泄露≤5mW/cm2符合国家标准；开放式反应体系，可安装回流冷凝管、滴液漏斗、索氏提取器等玻璃器皿；

12、仪器采用ARM架构，搭载Android系统10英寸彩色液晶电容触摸屏，四核1.2GHz处理器，≥3GB运行内存，≥32G存储器，USB接口，实时显示反应体系内温度、时间、微波功率、超声波功率、压力的实时数值和曲线图，分步设定≥20个反应阶段，存储反应数据组≥600组；遥控器控制装置，在紧急状态下远距离关停仪器；中英文菜单一键切换，实时视频图像与反应参数、曲线图同屏显示；

13、10寸IPS彩色液晶显示器，1200万像素摄像头实时监视反应过程图像，图像比TFT模式更加清晰；可拍摄或录制反应的图像及视频并可通过USB接口导出实验数据，并在PC端通过配套软件回放实验全过程，一键导出图表；

- 炉腔通风采用耐酸蚀，大风量离心式风机，排风量≥5M³/min；冷却功能：反应完毕后，微波停止发射，转盘和风扇继续工作，待罐内温度冷却到40℃后，仪器自动蜂鸣提醒；

三、配置要求，如下表：

| 详细配置清单(含10位微波高压平行装置+10位磁力搅拌+超声波高压) |
| --- |
| 名 称 | 数 量 | 名 称 | 数 量 |
| 高压超声波微波协同组合工作站主机 | 1（台） | 特制∮14mm高压微波超声波钛合金探头 | 1（个） |
| 高精度Pt1000接触式铂电阻温度传感器 | 2（支） | 特制微波超声波高压反应釜 | 1（套） |
| ∮8mm超声波钛合金探头 | 1（个） | 测压管总成 | 2（套） |
| ∮18mm超声波钛合金探头 | 1（个） | 50ml异型三口玻璃烧瓶 | 1（个） |
| 三通玻璃管 | 2（支） | 100ml异型三口玻璃烧瓶 | 1（个） |
| 圆底烧瓶聚四氟乙烯升降托盘 | 1（个） | 250ml异型三口玻璃烧瓶 | 1（个） |
| 圆底烧瓶聚四氟乙烯垫圈 | 1（个） | 500ml异型三口玻璃烧瓶 | 1（个） |
| 100ml高压反应釜（2主9副） | 11（套） | 1000ml异型三口玻璃烧瓶 | 1（个） |
| 100ml外罐扳手 | 1（付） | 19#/24#硅胶传感器瓶塞 | 2（个） |
| 100ml外罐四氟底座 | 1（个） | 34#聚四氟瓶塞 | 1（个） |
| 250ml外罐扳手 | 1（付） | 34#硅胶瓶塞 | 1（个） |
| 磁子 | 1（包） | 19#延长管 | 2（支） |
| 电源线 | 1（根） | 24#延长管 | 2（支） |
| 合格证 | 1（张） | 遥控器 | 1（个） |
| U盘 | 1（个） | 使用指南 | 1（本） |
| 祥鹄多功能组合型微波化学仪器控制系统V5.0（内置） | 1（套） |  |  |

四、安装要求

在指定现场免费安装、调试或按照合同规定时间进行，并免费进行现场培训，其内容：仪器基本结构、原理、使用方法、简单故障的解决和日常维护，直至能熟练操作为止。